|  | ФГУП НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю» |
|  |  | Генеральный директор ФГУП НИИ электромеханики |
|  |  | А.Э. Хохлович |
|  |  | «___» _____2007 года |
|  | ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ |  |
|  | ДИМ |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | 46.ПИГН.411523.001 РЭ |  |
|  |  | Зам. Главного Конструктора НИИЭМ |
|  |  | Г.Я. Портной |
|  |  | «___» _____2009 года |
|  | г. Истра, Московская обл. |  |

Содержание

Раздел	Стр.

1	Введение	3

2	Назначение и область применения	3

3	Основные технические характеристики	4

4	Комплект поставки	5

5	Устройство и работа датчика	5

6	Указание мер безопасности	6

7	Порядок установки и работа с датчиком	6

8	Проверка технического состояния	7

9	Маркировка, пломбирование, упаковка	7

10	Транспортировка и хранение	7

11	Гарантии изготовителя	8

12	Свидетельство о приемке	8

13	Свидетельство о первичной поверке	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А	9

1	Габаритные чертежи датчика	9

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации рп_еч_осн (рп_еч_доп) измерительного ДИМ.

# Назначение и область применения

## Назначение

Датчик измерения мощности ДИМ (далее ДИМ) предназначен для преобразования активной мощности, потребляемой нагрузкой в цепях переменного тока частоты 50 Гц и постоянного тока в пропорциональный сигнал токового интерфейса 0-20 мА или 4-20 мА, гальванически изолированного от измерительных цепей.

## Область применения

Датчики ДИМ предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

По условиям эксплуатации устройства соответствуют требованиям к группе 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным  диапазоном рабочих температур от 
минус 40 до плюс 50°С и влажности до 9% при 25°С.

Датчики ДИМ используют внешний источник питания.

# Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Таблица 1

| Характеристика | Величина |
| --- | --- |
| Номинальное значение мощности P ном. P ном. соответствует току 20 мА на выходе ДИМ (указывается в заказе). кВт | 20..200 |
| Номинальное значение входного напряжения U ном. (указывается в заказе), В | 10..380 |
| Диапазоны измеряемых мощностей Входное напряжение подано на контакты 1, 6 Входное напряжение подано на контакты 2, 5 Входное напряжение подано на контакты 3, 4 | P ном. 2/3 P ном. 1/3 P ном. |
| Входное напряжение на контактах 1, 6 на контактах 2, 5 на контактах 3, 4 | U ном. 2/3 U ном. 1/3 U ном. |
| Максимальный входной ток А | 500 |
| Коэффициент мощности (cosφ) на 50 Гц | 0,3÷1 |
| Выходной ток I вых., мА при измерении нулевой мощности I нач. при измерении номинальной мощности I ном. | 0+0.05 (4) 20 |
| Максимальное сопротивление нагрузки с учетом сопротивления линии, Ом | (Uпит.-2В)/20мА |
| Основная приведенная погрешность, % | ±2 |
| Дополнительная погрешность от изменения окружающей температуры в рабочих условиях, % | ±4 |
| Время установления рабочего режима, мин. | 1 |
| Время установления показаний не более, с | 3 |
| Время непрерывной работы, ч. | неограниченно |
| Время перегрузки по входу, с 120% номинального напряжения 120% номинального тока | 1 неограниченно |
| Напряжение источника питания, В | 10,0÷30,0 |
| Потребляемый ток от источника питания, мА при Uпит=10В при Uпит=30В | 20+I вых. 10+I вых. |
| Электрическая прочность изоляции входных цепей от выхода и питания и на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 2200 |
| Сопротивление изоляции входных цепей от выхода и питания в рабочих условиях, МОм | 5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм ДИМ-200А ДИМ-200В | 40,0 30,0 |
| Габаритные размеры, мм ДИМ-200А ДИМ-200В | 120х110х106,5 100х95х102 |
| Масса, г. ДИМ-200А ДИМ-200В | 450 290 |
| Примечания: - Погрешности на переменном токе нормированы для синусоидального сигнала с искажениями до 5%. Датчики допускают работу при коэффициенте амплитуды (crest-factor) до 5. - При перегрузке по мощности выходной сигнал ДИМ не более 21 мА. В цепях питания и выходного сигнала ДИМ находятся самовосстанавливающиеся предохранители и суппрессор на 30 Вольт. |  |

# Комплект поставки

ип_еч_осн ДИМ	1 шт.

Паспорт	1 шт.

Руководство по эксплуатации 	1 шт.

Ответные части разъемов	2 шт.

Упаковочная тара	1 шт.

# Устройство и работа рп_еч_осн

## Конструкция

Датчик ДИМ состоит из замкнутого магнитопровода с двумя зазорами, в которых размещены датчики Холла, и печатной платы, на которой установлены элементы электронной схемы обработки сигнала.

Токовая шина измеряемого сигнала проходит через отверстие кольцевого магнитопровода.

Магнитопровод с датчиками Холла и печатная плата схемы обработки сигнала размещены в изолированном корпусе из ударопрочной пластмассы с разъёмом питания и токового выхода (вилка Х2) типа ЕСН381-R8Р и разъёмом для подключения входного напряжения (вилка X1) типа 5ЕНDR-06Р. Конструкция датчиков предусматривает механическое крепление.

Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. По номенклатуре показателей надежности относятся к группе II вида I согласно ГОСТ 27.003-83.

## Работа изделия

Выходное напряжение датчика Холла пропорционально произведению тока возбуждения датчика Холла на напряжённость магнитного поля, в котором он расположен. Электронная схема ДИМ преобразует измеряемое напряжение в ток возбуждения датчиков Холла. Ток, проходящий в шине, создаёт в зазорах магнитопровода, где установлены датчики Холла, напряженность магнитного поля, пропорциональную измеряемому току. В результате на выходе датчиков Холла формируется напряжение, пропорциональное произведению мгновенных значений напряжения на входе ДИМ и тока в шине, проходящей через отверстие его магнитопровода, т.е. мгновенному значению активной мощности. Далее этот сигнал усиливается и интегрируется для получения среднего значения активной мощности за заданное время (постоянная времени равна 0,25мС). Микроконтроллер, управляя через схему гальванической развязки 12-ти разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), каждые 10мС получает значение напряжения выходного сигнала интегратора. Затем, микроконтроллер фильтрует полученное напряжение методом скользящего среднего и вычисляет значения мощности и выходного тока по коэффициентам преобразования, записанных в энергонезависимое запоминающее устройстве во время калибровки. Сигнал аналогового интерфейса «токовая петля» с выходом 4÷20 мА (0÷20 мА) формирует 12-ти разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Расчетное значение выходного тока поступает на вход ЦАП каждые 20мС.

Для расширения диапазона входных напряжений на входе ДИМ установлен аттенюатор.

# Указание мер безопасности

## Использование рп_еч_осн ДИМ требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ Р 51350-99.

## К эксплуатации рп_еч_осн допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

## Подключение выводов рп_еч_осн к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

# Порядок установки и работа с тп_еч_осн

## Включите ДИМ в схему измерения, для этого пропустите силовую шину сквозь отверстие в корпусе ДИМ, входное напряжение подайте на контакты разъема Х1:

- № 1, 6 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 380В;

- № 2, 5 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 220В;

- № 3, 4 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 110В.

Примечание:	Для приборов, выполненных по заказу, подается напряжение, указанное в заявке заказа или на этикетке датчика.

Внимание!	Превышение указанных напряжений на входах может вывести прибор из строя.

## Подключите ДИМ к источнику постоянного, стабилизированного напряжения  10..30 Вольт через разъем “Х2”:

- №1,7 или 8 – «общий», №5 – «+U» - ЕСН381–R8P

## Подключите ДИМ к нагрузке через разъем “Х2”:

- №1,7 или 8 – «общий», №6 – «Вых.» - ЕСН381–R8P

## Включите питание датчика.

## Включите силовую цепь.

## Выходной ток датчика ДИМ пропорционален активной мощности, потребляемой в нагрузке.

## При измерении активной мощности в 3-х фазной цепи переменного тока методами 3-х ваттметров, токовые выходы датчиков ДИМ включаются параллельно на общую нагрузку. В этом случае ток в нагрузке соответствует сумме активных мощностей, измеряемых отдельными датчиками. Выходной ток будет соответствовать 12 мА при нулевой мощности, 60 мА при номинальной мощности P ном.

## При измерении малых значений мощности (когда ток в нагрузке значительно меньше номинального значения диапазона входных токов ДИМ), допускается, по согласованию с разработчиками, применение входной обмотки. Витки входной обмотки необходимо равномерно распределить по периметру ДИМ. Необходимо учитывать увеличение показаний ДИМ, пропорциональное количеству витков обмотки.

# Проверка технического состояния

## Техническое состояние вп_мч_осн оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

## В процессе работы ип_мч_осн ДИМ не требуют технического обслуживания.

## ип_еч_осн подлежит обязательной поверке по согласованной с ФГУП ВНИИМС методике поверки. Межповерочный интервал – 1 год.

# Маркировка, пломбирование, упаковка

## На корпусе рп_еч_осн имеется маркировка, содержащая:

- обозначение рп_еч_осн;

- логотип предприятия-изготовителя;

- изображение знака утверждения типа;

- символ испытательного напряжения изоляции;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение (Приложение А - Error: Reference source not found);

- заводской номер рп_еч_осн;

- под наименованием рп_еч_осн, в скобках, указывается величина выходного сигнала: (вых. 0¸20 мА) или (вых. 4¸20 мА).

## ип_мч_осн поставляются в комплектности согласно п.4, упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

# Транспортировка и хранение

## После изготовления каждый ип_еч_осн с руководством по эксплуатации заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. ип_мч_осн в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 	минус 50¸+70°С;

- относительная влажность воздуха 	95% при 25°С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86¸106 (650¸800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80¸120;

- ускорение м/с2 	30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий вп_мч_осн допускается без транспортной тары.

## ип_мч_осн в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

# Гарантии изготовителя

## Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу вп_мч_осн в течение 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## Гарантийный ремонт вп_мч_осн осуществляется по адресу: 143502, г. Истра-2, Московской области, ФГУП НИИЭМ, тел. (495) 994-51-88.

# Свидетельство о приемке

ДИМ 	, заводской № 		 соответствует техническим условиям 46.ПИГН.411523.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска	 20 	 г.

М.П.	Подпись представителя ОТК

# Свидетельство о первичной поверке

ДИМ 	, заводской № 	 поверен в соответствии с техническими условиями 46.ПИГН.411523.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки	20 	 г.

М.П.	Поверитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

# Габаритные чертежи рп_еч_осн

Рисунок 1 Габаритный чертеж ДИМ-200-А

Рисунок 2 Габаритный чертеж ДИМ-200-В

Если в заказе не указано P ном. равно 200кВт.

Если в заказе не указано U ном. равно 380В.

При U ном. не равным 380 входной аттенюатор не используется.

Напряжение подается: первый провод на любой из контактов 1, 2, 3, второй на любой из контактов 4, 5, 6.