|  | ОАО НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю» |
|  |  | Зам. Главного Конструктора ОАО "НИИЭМ" |
|  |  | Г.Я. Портной |
|  |  | «___» _____2013 года |
|  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ |  |
|  | ДНХ-3000 |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | 46.ПИГН 411522.017 РЭ |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  | О.А. Болотин |
|  |  | «___» _____2013 года |
|  | г. Истра, Московская обл. |  |

Содержание

Раздел	Стр.

1	Введение	3

2	Назначение и область применения	3

3	Основные технические характеристики	4

4	Комплект поставки	4

5	Устройство и работа преобразователя	5

6	Указание мер безопасности	6

7	Порядок установки и работа с преобразователем	6

8	Проверка технического состояния	6

9	Маркировка, пломбирование, упаковка	6

10	Транспортировка и хранение	6

11	Гарантии изготовителя	7

ПРИЛОЖЕНИЕ А	8

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации рп_еч_осн (рп_еч_доп) измерительного напряжения ДНХ-3000 (в дальнейшем ип_еч_осн).

# Назначение и область применения

## Преобразователь ДНХ-3000 предназначен  для преобразования напряжения постоянного и переменного токов в выходной ток, пропорциональный мгновенному значению входного напряжения в цепях, изолированных от питания и выхода.

## Преобразователь предназначен для работы в составе измерительных и управляющих систем.

## Использует внешний источник питания.

## По условиям эксплуатации преобразователь соответствует требованиям к группе 3, по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном рабочих температур при влажности до 9% при 25С.

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном) | минус 40…+50о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования преобразователь соответствует группе «3» ГОСТ 22261-94.

# Основные технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице.

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Тип преобразователя ДНХ | ДНХ-3000 |
| Номинальное входное напряжение U, В эфф. | 3000 |
| Полоса частот преобразуемых напряжений, Гц | 0…50 |
| Диапазон измеряемых напряжений Uизм., В | 04500 |
| Номинальный входной ток, эфф.знач.., мА | 2,5 |
| Номинальный выходной ток., эфф.знач., мА | 50 |
| Коэффициент преобразования | 3000В/50мА |
| Основная приведенная погрешность измерения при Т=(20±10)°С, % | 1,5 |
| Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное | 250 100 |
| Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % | ± 1,0 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,001 |
| Время установления рабочего режима не более, мин. | 1 |
| Время непрерывной работы не менее, ч | неограниченно |
| Время перегрузки входным сигналом 120% от максимального напряжения, не более, с | 1 |
| Напряжение питания, В | ± 24+-5% |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 8+I вых. |
| Габариты не более, мм | 120*117*115 |
| Масса не более, г | 2000 |
| Электрическая прочность изоляции на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 12000 |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |

# Комплект поставки

ип_еч_осн ДНХ-3000	1 шт.

Руководство по эксплуатации 	1 шт.

Упаковочная тара	1 шт.

# Устройство и работа рп_еч_осн

## Преобразователь состоит из замкнутого магнитопровода с зазором, датчика Холла и печатной платы, на которой установлены элементы электронной схемы обработки сигнала, и печатной платы с токозадающим резистором, определяющим диапазон измерения. На магнитопроводе размещены входная и компенсационная обмотки, в зазоре – датчик Холла.

## Магнитопровод с датчиком Холла и обмотками размещены в изолированном корпусе из ударопрочной пластмассы. Схема обработки сигнала размещена в монолитной пластмассовой конструкции, основу которой составляет печатная плата. Обе части преобразователя соединены пайкой гибких соединительных проводников и имеют влагостойкие покрытия.

## Токозадающий резистор размещён в корпусе преобразователя ДНХ. В корпусе преобразователя имеются 2 винтовых вывода, к которым подключается измерительная цепь. Остальные выводы представляют собой четыре винтовых вывода m5.

## Конструкция преобразователя предусматривает механическое крепление на плоское основание.

## Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. По номенклатуре показателей надежности относятся к группе II вида I согласно ГОСТ 27.003-83.

## Преобразователь измерительный ДНХ-3000 представляет собой преобразователь тока на датчике Холла с токозадающим резистором, включенным последовательно с входной обмоткой.

## Напряжение измеряемой цепи через токозадающий резистор, определяющий диапазон измерения, подается на входную обмотку преобразователя, имеющую во много раз меньшее сопротивление, порядка 8 кОм. Так как номинальное значение входного тока составляет 1,5 мА, при измерении напряжений порядка 3000 Вольт, на токозадающем резисторе рассеивается мощность, способная заметно повысить температуру преобразователя. Чтобы исключить влияние этого источника тепла на точность измерения, преобразователь заливается по объему теплоплопроводящим компаундом и оборудуется радиатором.

## С целью снижения влияния нелинейности, разброса и изменения характеристик датчика Холла под воздействием внешних факторов, в преобразователе используется компенсационная схема измерения.

## Протекающий через входную обмотку ток, создаёт в магнитопроводе индукцию. Установленный в зазоре магнитопровода датчик Холла преобразует напряженность магнитного поля в зазоре в пропорциональное напряжение соответствующего знака, которое усиливается и подается в компенсационную обмотку.

## Ток компенсационный обмотки компенсирует магнитное поле, создаваемое первичной обмоткой. При этом датчик Холла работает как элемент сравнения, постоянно находясь в очень узкой области характеристики преобразования. Благодаря этому нелинейность преобразования составляет менее 0,1%. Изменения характеристики преобразования в одинаковой степени отражаются на действии как входного, так и компенсирующего тока, чем достигается стабильность и малая зависимость характеристик преобразователя от индивидуального разброса параметров датчиков Холла.

## Компенсирующий ток является одновременно выходным током преобразователей с линейным токовым выходом.

# Указание мер безопасности

## Использование рп_еч_осн ДНХ-3000 требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ Р 51350-99.

## К эксплуатации рп_еч_осн допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

## Подключение выводов рп_еч_осн к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

6.4. Внимание! Без заземления не включать!

# Порядок установки и работа с тп_еч_осн

## Подключение преобразователя производится согласно схеме включения. 
Включение преобразователя производится путём подачи питания.

# Проверка технического состояния

## Техническое состояние вп_мч_осн оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

## В процессе работы ип_мч_осн ДНХ-3000 не требуют технического обслуживания.

# Маркировка, пломбирование, упаковка

## На корпусе рп_еч_осн имеется маркировка, содержащая:

- обозначение рп_еч_осн;

- логотип предприятия-изготовителя;

- символ испытательного напряжения изоляции;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение  заводской номер рп_еч_осн;

## ип_мч_осн поставляются в комплектности согласно п.4, упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

# Транспортировка и хранение

## После изготовления  ип_еч_осн с руководством по эксплуатации упаковывается в тару. ип_мч_осн в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 	минус 50 ¸ +70°С;

- относительная влажность воздуха 	9% при 25°С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86 ¸106 (650 ¸ 800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80 ¸120;

- ускорение м/с2 	30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий вп_мч_осн допускается без транспортной тары.

## ип_мч_осн в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

# Гарантии изготовителя

## Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу вп_мч_осн в течение 24 месяцев со дня продажи.

## Гарантийный ремонт вп_мч_осн осуществляется по адресу: 
143502, г. Истра, Московской области ул. Панфилова, 11, ОАО «НИИЭМ», тел. (495) 994-51-88.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема включения