УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного конструктора

Начальник отдела, к.т.н.

##### ______________Г. Я. Портной

«____»   __________2008 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
 НАПРЯЖЕНИЯ ДНТ-051, ДНТ-053

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46. ПИГН.411522.007 РЭ

###### Ответственный исполнитель

____________С.А. Старков

«___»_______ 2008 г.

г. Истра

2008 г.

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. НАЗНАЧЕНИЕ	2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	2

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	2

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	4

8.  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

9. МАРКИРОВКА………………………………………………….……………………...5

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА …………………..................5

Приложение: схема включения преобразователя ДНТ-051…...……………………6

схема включения преобразователя ДНТ-053…...……………………7

- ВВЕДЕНИЕ

  - Руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами  эксплуатации преобразователя измерительного напряжения ДНТ-051, ДНТ-053   (в дальнейшем преобразователь
ДНТ-05).

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Преобразователь ДНТ-05 предназначен для преобразования напряжения переменного тока с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.

  - Преобразователь ДНТ-051 предназначен для работы в однофазных цепях.

  - Преобразователь ДНТ-053 предназначен для работы в трехфазных цепях и содержит три независимых, гальванически изолированных канала, каждый из которых идентичен схеме датчика ДНТ-051.

  - Питание преобразователя ДНТ-05 осуществляется по токовой петле 4/20 мА.

  - Монтаж  преобразователя осуществляется на DIN-рейке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Преобразователь обеспечивает измерение напряжения в соответствии с данными, приведенными в таблице 1.

Преобразователь ДНТ-05 преобразует входное напряжение в средневыпрямленное значение выходного тока (стандартный токовый выход 4/20 мА), проградуированное в среднеквадратических значениях.

Таблица 1

| #### Характеристики | ДНТ-051, | ДНТ-053 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемого напряжения, В | 50, 100, 250, 500 | 250 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому напряжению, раз | 1,3 |  |
| Входной ток, мА | 1,0 |  |
| Диапазон рабочих температур, оС | 0… 70 (-40… 70) |  |
| АЧХ в пределах 1%, кГц, не более | 0,02…10 |  |
| Основная приведенная погрешность измерения, на частоте 50 Гц, % , не более | 0,5 |  |
| Нелинейность выходной характеристики, %, не более | 0,3 |  |
| Постоянная времени, с | 1,0 |  |
| Номинальный выходной ток, мА | 4/20 |  |
| Максимальный выходной ток, мА | 25 |  |
| Пробивное напряжение между входом-выходом, кВ | 1,0 |  |
| Напряжение питания (напряжение, подводимое к выходным клеммам преобразователя), В | 9…36 |  |
| Минимальное сопротивление нагрузки, кОм | 0 |  |
| Габаритные размеры, не более, мм | 95х54х65 |  |
| Масса., не более, г | 210 |  |

4.  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1.  Преобразователь ДНТ-05 состоит из входного токозадающего сопротивления,  магнитопровода с двумя гальванически изолированными обмотками и платы электронной обработки сигнала.

4.2.  По входной обмотке протекает ток, пропорциональный напряжению измерительной цепи. При протекании тока по входной обмотке, в выходной обмотке наводится ток, пропорциональный входному току.

4.3.  Выходной сигнал с обмотки подается на детектор средневыпрямленных значений, и далее преобразуется в стандартный токовый сигнал 4/20 мА.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К преобразователю ДНТ-05 подводится  высокое напряжение, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать требования электробезопасности с электроустановками высокого напряжения до 1000 В.

5.2. Подсоединение внешних цепей к входам преобразователя необходимо производить соответствующими высоковольтными проводами, прочно затягивая винтовые соединения в колодках при полностью обесточенных входных цепях.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Преобразователь ДНТ-05 устанавливается на DIN-рейку, после чего фиксируется с помощью защелки сбоку преобразователя.

- 6.2. Подсоединить входные и выходные проводники, к соответствующим разъемам соблюдая полярность подключения. Схема подключения преобразователя ДНТ-051 приведена на рисунке 1. Схема подключения преобразователя ДНТ-053 приведена на рисунке 2.

- 6.3.Полярность подачи сигнала для ДНТ-05 произвольна.

- 6.4. Для исключения появления наводок необходимо использовать витые экранированные провода.

- 6.5. Выходной сигнал контролируется миллиамперметром или с помощью резистивной нагрузки, включенных последовательно с источником питания.

6.6. Если в качестве нагрузки используется резистор, то величина этого резистора должна удовлетворять условию:

R ≤ U – 9 В

0,025 А

где, U – напряжение источника питания ;

R – нагрузочное сопротивление.

6.7. Если питание датчика U превышает 36В то последовательно с сопротивлением нагрузке необходимо включить стабилитрон на напряжение U-36В. Максимальный ток стабилизации не менее 25мА, минимальный ток стабилизации не более 3мА.

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

7.1. Измерение параметров преобразователя ДНТ-051 производить согласно схеме включения на рисунке 1, а преобразователя ДНТ-053 производить согласно схеме включения на рисунке 2.

7.2. При подаче питания на холостом ходу (при отсутствии измеряемого тока), ток на выходе преобразователя должен составлять 4 мА.

7.3. При подаче номинального измеряемого напряжения на силовую шину, выходной сигнал датчика должен составлять 20 мА.

7.4. В процессе эксплуатации преобразователь не требует регулировки.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое состояние преобразователей  определяется измерением его параметров.

8.2. Преобразователь ДНТ-05 является неремонтопригодным изделием и в случае обнаружения неисправного прибора, его необходимо заменить на годный.

8.3. В процессе работы преобразователи не требуют технического обслуживания.

9.  МАРКИРОВКА

9.1. Маркировка наносится на корпус преобразователя.

9.2. Маркировка содержит:

- обозначение типа преобразователя;

- код изготовителя;

- назначение выводов преобразователя;

- заводской номер изделия;

- номинальное измеряемое напряжение.

10.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - После изготовления каждый преобразователь упаковывается в полиэтиленовый пакет.

  - Условия хранения преобразователей, обеспечивающие установленную в ТУ сохраняемость, должны соответствовать следующим требованиям:

-     для отапливаемых хранилищ температура окружающего воздуха от 5 до 35оС, относительная влажность окружающего воздуха до 85% при температуре 20С.

10.3. 	Климатические условия транспортирования не должны выходить за границы заданных предельных условий:

- температура, оС ………………………………………… -50÷50;

- относительная влажность при 25оС………………….    98.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДНТ-051

Рисунок 1.

- Преобразователь измерительный напряжения

- Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,2

- Источник питания

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДНТ-053

Рисунок 2.

- Преобразователь измерительный напряжения

- Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,2

- Источник питания