### ОАО « НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ»

|  |  | «Утверждаю» Зам. Главного Конструктора ____________Г.Я. Портной ___ ____________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У

# Руководство по эксплуатации

46. ПИГН. 411521.035 РЭ

# г. Истра, Московская обл.

Содержание

Стр.

- Введение								3

- Назначение и область применения					3

- Основные технические характеристики				4

- Комплектность							6

- Устройство и работа изделия					6

- Указание мер безопасности 					7

- Порядок установки и работы					7

- Проверка технического состояния.				7

- Маркирование, пломбирование,  упаковка			8

- Транспортировка и хранение					8

- Гарантии изготовители						8

Приложение 1.  Схемы включения преобразователей			9

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими характеристиками и правилами эксплуатации  преобразователей силы тока измерительных ДТХ-У (далее преобразователи ДТХ-У).

2. Назначение и область применения

2.1. Назначение.

Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены  для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.

- ДТХ *** -У- преобразуют мгновенные значения силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональные значения напряжения.

- ДТХ *** -У-М- преобразуют мгновенные значения силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональные значения силы тока

- ДТХ ***-У - 4/20(0/20) – преобразуют среднеквадратичные значения  силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональную силу тока, соответствующую требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 (0/20)».  
Где   *** - указывается номинальное значение тока преобразователя в амперах.

2.2. Область применения.

###### Преобразователи ДТХ-У предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

###### По условиям эксплуатации соответствуют требованиям к группе 3 по 
ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным с диапазоном рабочих температур и влажности до 90 % при 25 С. Все преобразователи  используют внешние источники питания.

Преобразователи изготавливаются на три диапазона рабочих температур.

3. Технические характеристики.

3.1. Основные технические характеристики преобразователей ДТХ-***-У и ДТХ-***-У-М.

| Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф: | 1100 | 2200 |  | 3300 |  | 4400 | 5500 |  |  | 6600 | 7750 |  | 11000 |  |  | 11500 |  | 22000 |  | 33000 | 44000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока (напряжение) на выходе при нулевом входном токе, мА(мВ) | 00,1 ((25) | 00,2 ((25) |  | 00,3 ((25) |  | 00,28 ((17) | 00,35 ((17) |  |  | 00,42 ((17) | 00,52 ((17) |  | 00,7 ((17) |  |  | 11,05 ((17) |  | 22,33 ((17) |  | 33,5 ((17) | 44,66 ((17) |  |
| Сила тока (напряжение)на выходе при номинальном токе на входе, мА(В) | 220 ((5,0) | 440 ((5,0) |  | 660 ((5,0) |  | 880 ((5,0) | 1100 ((5,0) |  |  | 1120 ((5,0) | 1150 ((5,0) |  | 2200 ((5,0) |  |  | 3300 ((5,0) |  | 6667 ((5,0) |  | 11000 ((5,0) | 11333 ((5,0) |  |
| Максимальное для ДТХ-У-М (минимальное для ДТХ-У) сопротивление нагрузки, Ом(кОм) | 4450 ((2,0) | 2220 ((2,0) |  | 1150 ((2,0) |  | 1110 ((2,0) | 990 ((2,0) |  |  | 775 ((2,0) | 660 ((2,0) |  | 445 ((2,0) |  |  | 330 ((2,0) |  | 115 ((2,0) |  | 110 ((2,0) | 77,0 ((2,0) |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности , % не более | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  | 00,7 | 00,7 |  |  | 00,7 | 00,7 |  | 00,7 |  |  | 00,7 |  | 00,7 |  | 00,7 | 00,7 |  |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С | 1,0 1,5 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота преобразуемой силы тока, Гц | 0- 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время установления рабочего режима не более, с | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время непрерывной работы, не менее, ч. | Неогр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время перегрузки по входу, полуторократный номинальный ток | Неогр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, Uп, В | 14,25-18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  14,5-24,5 |  |  |  |  23,5-36,5 |  |  |  |  |  |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 35 | 55 | 75 |  | 100 |  |  | 120 | 140 |  |  | 170 |  | 220 | 320 |  |  | 700 | 1030 |  |  | 1400 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, не более, мм | 120х106,5х110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120х125х110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса., не более,г | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |

Основные технические характеристики преобразователей ДТХ-***-У-4/20(0/20).

| Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф: | 1100 | 2200 |  | 3300 |  | 4400 | 5500 |  |  | 6600 | 7750 |  | 11000 |  |  | 11500 |  | 22000 |  | 33000 | 44000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока на выходе при нулевом входном токе, мА(мА) | 3,93…4,15(0,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока на выходе при номинальном входном токе, мА | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление нагрузки максимальное, Ом на общую шину на источник «- Uпит» | 500 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности , % не более | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 01,7 | 01,7 |  |  | 01,7 | 11,7 |  | 01,7 |  |  | 01,7 |  | 01,7 |  | 01,7 | 01,7 |  |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С | 1,0 1,5 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота преобразуемой силы тока, Гц | 0- 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время установления рабочего режима не более, с | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время непрерывной работы, не менее, ч. | Неогр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время перегрузки по входу, полуторократный номинальный ток | Неогр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, Uп, В | 14,25-18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  14,5-24,5 |  |  |  |  23,5-36,5 |  |  |  |  |  |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 355 | 575 | 795 |  | 1120 |  |  | 1140 | 1160 |  |  | 1190 |  | 2240 | 3340 |  |  | 7720 | 11050 |  |  | 11420 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, не более, мм | 120х106,5х110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120х125х110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса., не более,г | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном | Температурная группа А 0…+70о С; Температурная группа В -10…+70о С; Температурная группа С -40…+70о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования преобразователи соответствуют группе «3» по ГОСТ 22261-94.

4. Комплектность.

Преобразователь ДТХ-У				1 шт.

Руководство по эксплуатации 			1 шт.

Упаковочная тара					1 шт.

5. Устройство и работа изделия.

5.1. Конструкция.

Преобразователи  состоят из замкнутого магнитопровода с обмоткой, датчиком Холла в его зазоре  и печатной платы  с электронной схемой обработки сигнала, размещенных в изолированном корпусе.

Конструкция преобразователей предусматривает механическое крепление.

Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием

5.2. Работа изделия.

Ток, протекающий  через шину, наводит в магнитопроводе магнитную индукцию.

Установленный в зазоре магнитопровода датчик Холла преобразует напряженность магнитного поля в зазоре в пропорциональное напряжение соответствующего знака.

В преобразователях используется компенсационная схема преобразования. Усиленный сигнал датчика Холла подается в обмотку,  компенсирующую магнитное поле измеряемого тока, текущего по входной шине, пропущенной в отверстие магнитопровода. Датчик Холла работает как элемент сравнения в очень узкой области характеристики преобразования, чем достигается малая нелинейность преобразования и низкая зависимость от индивидуального разброса параметров датчиков Холла.  Компенсирующий ток является одновременно выходным током преобразователя с линейным токовым выходом.

В преобразователях со  стандартным интерфейсом «токовая петля 4-20 мА»  (окончание обозначения 4/20(0/20), описанная выше схема обработки сигнала, дополнена детектором истинных среднеквадратических значений (True RMS). Сигнал, выделенный схемой получения линейного токового выхода, преобразуется этим детектором в положительное напряжение, значение которого  пропорционально истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока. Схема передатчика токового интерфейса «токовая петля 4-20 мА(0-20 мА)», формирует из этого напряжения выходной токовый сигнал, пропорциональный истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока.

6. Указание мер безопасности.

6.1. 	При работе с преобразователями необходимо соблюдать требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.2.	 К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.3. 	Подключение выводов устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7. Порядок установки и работы.

7.1.	Подключение преобразователя производится согласно схемам включения, приведенным в приложении 1.

Пропустить шину с измерительным проводом через отверстие в корпусе преобразователя.

Подключить нагрузку. При этом нагрузка преобразователя с токовым выходом и выходом по напряжению производится между выходным и общим выводами. Нагрузку токового выхода преобразователя с маркировкой «4/20(0/20)» можно подключить к «общему» проводу, или к проводу «- 15 В». В первом случае суммарное сопротивление линий и нагрузки не должно превышать 500 Ом. Во втором случае это сопротивление не должно превышать 1,25 кОм.

7.2.	Включение преобразователя производится путём подачи питания. Время установления рабочего режима не превышает 1 мин.

8. Проверка технического состояния.

  - Техническое состояние преобразователей оценивается внешним осмотром.

  - При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

  - В процессе работы преобразователи не требуют технического обслуживания.

9. Маркирование, пломбирование, упаковка.

10.1. 	На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение преобразователя;

- изображение знака утверждения типа;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их  назначение (прилож.1);

- заводской номер изделия;

10.2.	В свидетельстве о приемке  преобразователя, принятого ОТК, указывается знак контролёра.

10.3.   Преобразователи поставляются в комплектности согласно п.4,  упакованными в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

10. Транспортировка и хранение.

11.1.	 После изготовления каждый преобразователь с руководством по эксплуатации герметично заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Преобразователи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 		минус 50  +50 С;

- относительная влажность воздуха 		95 % при 25 С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86 106 (650  800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80 120;

- ускорение м/с2 					30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий допускается без транспортной тары.

11.2. 	Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при температуре 25° С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

11. Гарантии изготовителя.

11.1.	Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу преобразователей в течение 24 месяцев со дня продажи,

11.2.	Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

143500, г. Истра-2 Московской области, ОАО «НИИЭМ», тел. (495) 994-5188.

## Приложение 1.

## Схема включения преобразователя ДТХ-У.

.

Схема включения преобразователя ДТХ-У-4/20.