УТВЕРЖДАЮ

Зам. Гл. Конструктора

_________Г.Я. Портной

«___»_____2001 г.

ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 
ТОКОВ

ДТТ-02, ДТТ-03, ДТТ-04, ДТТ-06, ДТТ-07, ДТТ-08

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46.ПИГН.411521.021 ТО

###### Ответственный исполнитель

____________С.А. Старков

«___»________2001 г.

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.	3

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.	3

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	5

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ	5

9. МАРКИРОВКА	5

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА	5

46.ПИГН.411521.021 ТО

- ВВЕДЕНИЕ

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством, принципом работы  и  основными правилами эксплуатации датчиков измерения переменных токов ДТТ-02, ДТТ-03, ДТТ-04, ДТТ-06, ДТТ-07, ДТТ-08.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Датчики измерения тока предназначены для измерения переменного  тока с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля. Датчики могут быть использованы в различных цепях телеметрии или в других устройствах.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные на датчики тока приведены в таблице 3.1.

  - Датчики ДТТ-02; 03; 06; 07 измеряют переменные токи в средневыпрямленных значениях, отградуированных в среднеквадратичных значениях. Выходной сигнал для ДТТ-02; 06 – по напряжению. Выходной сигнал для ДТТ-03; 07 – стандартный токовый выход 4/20 мА. Датчики ДТТ-04А; 04Б; 08 преобразуют измеряемый ток в соответствующее нормируемое переменное выходное напряжение.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - ДТТ состоит из замкнутого магнитопровода с обмоткой и платы электронной обработки сигнала.

  - При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой замкнутым магнитопроводом, в обмотке наводится ток, пропорциональный измеряемому току. Выходной сигнал с обмотки преобразуется электронным нормирующим усилителем и подается на выход датчика.

  - Для ДТТ-03, ДТТ-07 выпрямленный сигнал преобразуется в стандартный токовый сигнал 4/20 мА, после чего подается на выход датчика. Минимальное сопротивление нагрузки – 100 Ом.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Датчик работает при малых электрических напряжениях, поэтому специальные требования безопасности при работе с ним не предъявляются.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Конструкция датчиков ДТТ-02, ДТТ-03, ДТТ-04 содержит металлические выводы со стандартным шагом 2,5 мм и предусматривает их установку и приклейку на печатную плату. Датчики ДТТ-02; 03; 04Б дополнительно можно крепить двумя винтами М4.

  - Выводы датчика паять не ближе 1мм от корпуса. Время пайки не более 3 секунд.

  - Датчик перед пайкой приклеивается к плате клеем на основе эпоксидной смолы ЭД16 или ЭД20. После пайки пластмассовые штифты корпуса расплавляются паяльником мощностью не более 20 Вт. Тем самым достигается жесткое крепление датчика на плате.

- Примечание. Допускается закрепление датчика непосредственно на токовой шине.

  - Датчики ДТТ-06; 07; 08 крепятся тремя винтами М4.

- Примечание. Допускается закрепление датчика непосредственно на токовой шине.

  - Пропустить шину с измеряемым током через отверстие в корпусе датчика.

  - Включение - ДТТ осуществляется подачей питания.

- 46.ПИГН.411521.021 ТО

#### Таблица 3.1

### Технические данные датчиков ДТТ

| #### Серия | ДТТ-02 | ДТТ-03 | ДТТ-04А | ДТТ-04Б | ДТТ-06 | ДТТ-07 | ДТТ-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых токов, А | 5;10;20;50;100;200;300 |  | 1;5;10;20;50;100 | 5;10;20;50;100;200;300 | 300;500;750 |  |  |
| Габариты, мм | 58х48х30 |  | 44х33х22 | 58х48х30 | 68х90х101 |  |  |
| Максимальная амплитуда выходного напряжения, В | - | Un-2 | Un-3 |  | - | Un-2 | Un-3 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм** | 12 |  | 10 | 12 | 20 |  |  |
| Масса., г | 100 |  | 70 | 100 | 500 |  |  |
| Минимальное сопротивление нагрузки, кОм | 4 | - | 4 |  |  | - | 4 |
| Номинальный выходной сигнал, В, (мА)  | +2 | (4/20) | +2 |  |  | (4/20) | +2 |
| Максимальная амплитуда выходного тока, мА | 5 | 40 | 5 |  |  | 40 | 5 |
| Ток потребления датчиков по цепи питания, мА | 5 | 7/24 | 5 |  |  | 7/24 | 5 |
| Напряжение питания, Un, В | 8…15 | +15…+30 | 8…15 |  |  | +15…+30 | 8…15 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20…80 -40…80 |  | -40…80 |  |  |  |  |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, раз | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| АЧХ ДТТ в пределах 2%, не хуже, Гц | 20-5000 |  |  |  |  |  |  |
| Основная приведенная погрешность измерения, на частоте 50 Гц, % не более | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Нелинейность выходной характеристики, % не более | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

*- по требованию заказчиков возможно изготовление датчиков с другим номиналом выходного сигнала.

**- возможно изготовление датчиков с увеличенным диаметром отверстия под токовую шину.

46.ПИГН.411521.021 ТО

- ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

  - Измерение параметров датчика производить согласно схеме включения на рис. 1

  - В процессе эксплуатации датчик не требует регулировки.

  - После включения датчика подать синусоидальный (50 Гц) номинальный измеряемый ток и измерить выходной сигнал. Величина выходного сигнала должна соответствовать значениям, указанным в п. 3.

- ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ

8.1	Техническое состояние датчика определяется измерением его параметров.

8.2	ДТТ является неремонтопригодным изделием и в случае обнаружения неисправного датчика его необходимо заменить на годный.

  - В процессе работы датчиков техническое обслуживание не требуется.

- МАРКИРОВКА

  - Маркировка наносится на корпус датчика.

  - Маркировка содержит:

- обозначение типа датчика,

- код изготовителя,

- назначение выводов датчика,

- номер датчика.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

  - Датчик после изготовления заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет вместе с паспортом.

  - Условия хранения датчиков, обеспечивающие установленную в ТУ сохраняемость,  должны соответствовать следующим требованиям:

- для отапливаемых хранилищ температура окружающего воздуха от 5 до 35 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 85% при температуре  20С.

  - Транспортирование датчиков в упаковке предприятия-изготовителя производится любым транспортом на любое расстояние без ограничения скорости.

  - Климатические условия транспортирования не должны выходить за границы заданных предельных условий:

-		температура С 								–50 50

-		относительная влажность при 25 С, %		98

46.ПИГН.411521.021 ТО

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТОКА

ДТ	Т-02; 04; 06; 08

- Датчик измерения тока ДТТ

- Источники питания

- Нагрузочное сопротивление

- Вольтметр постоянного тока, класс точности 0,1

46.ПИГН.411521.021 ТО

ДТТ-03; 07

- Датчик измерения тока ДТТ

- Источники питания

- Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,1

- Нагрузочное сопротивление