УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела, к.т.н.

##### ______________Г. Я. Портной

«____»   __________2012 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ДТТ-02, ДТТ-03

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46.ПИГН.411521.021 РЭ

###### Ответственный исполнитель

____________О.А.Болотин

«___»_______ 2012 г.

г. Истра

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.	5

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.	5

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

8. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	6

9. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

10. МАРКИРОВКА	6

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА	7

Приложение 1: схема включения ДТТ-02……………………………..8

Приложение 2: схема включения ДТТ-03……………………………..9

Приложение 3: Габаритный чертеж датчиков ДТТ-02, ДТТ-03……..9

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами эксплуатации преобразователей силы переменного токов измерительных ДТТ-02, ДТТ-03, в дальнейшем «преобразователей».

2. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Преобразователи предназначены для преобразования силы переменного  тока с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля в ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20», или напряжение, пропорциональные средневыпрямленному значению входного тока.

  - . Преобразователь может быть использован в различных цепях телеметрии и управляющих систем.

  - По условиям эксплуатации преобразователь соответствуют требованиям к группе 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным с диапазоном рабочих температур и влажности до 90 % при 25 С. Преобразователь  использует внешние источники питания.

Преобразователь изготавливаются на два диапазона рабочих температур:

-температурная группа А						- 10 ÷ + 70

-температурная группа В						- 40 ÷ + 70.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные на преобразователи приведены в таблице.

| #### Серия | ДТТ-02 | ДТТ-03 |
| --- | --- | --- |
| Пределы преобразования силы переменного тока 50 Гц, не менее, А эфф: ДТТ-(02)03-5А ДТТ--(02)03-10А ДТТ--(02)03-20А ДТТ--(02)03-50А ДТТ--(02)03-100А ДТТ--(02)03-150А ДТТ--(02)03-200А ДТТ--(02)03-300А | 0-5, 0-10 0-20 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 | 0-5, 0-10 0-20 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, раз | 1,5 |  |
| Выходной ток (напряжение) при нулевом входном токе, мА(мВ) | (10) | 3.98-4.15 |
| Ток (напряжение) на выходе при номинальном токе на входе, мА(В) | (2) | 20 |
| Предел допускаемой приведенной основной погрешности , на частоте 50 Гц, % не более | 0,5 |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на каждые 10° С, % группа А группа В | 0,2 0,2 |  |
| Постоянная времени, с | 0,5 | 0,5 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 5 |  |
| Время непрерывной работы не менее, ч. | неогр. |  |
| Время перегрузки по входу, с удвоенный номинальный ток | неогр. |  |
| Напряжение питания, Uп, В | +10…+36 |  |
| Нелинейность выходного сигнала, не более, % | 0,2 |  |
| Максимальный выходной сигнал, В (мА) | +3 | (25) |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 500 | 0 |
| Ток потребления датчиков по цепи питания, не более, мА | 2 | 25 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, кВ | 6 |  |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |  |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 12 |  |
| Габариты, мм | 58х48х30 |  |
| Масса., г | 100 |  |

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном) | Температурная группа А -10…+70о С; Температурная группа В -40…+70о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования система соответствует группе «3» по ГОСТ 22261-94.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Преобразователь					1 шт.

Руководство по эксплуатации 			1шт.

Паспорт						1 шт.

Упаковочная тара					1 шт.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1. Преобразователь состоит из замкнутого магнитопровода с обмоткой  и платы электронной обработки сигнала.

5.2. При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой замкнутым магнитопроводом, в обмотке наводится ток, пропорциональный измеряемому току. Выходной сигнал с обмотки подается на детектор средневыпрямленных значений.

5.3. Для ДТТ-02 выпрямленный сигнал усиливается электронным усилителем и подается на выход датчика.

5.4. Для ДТТ-03 выпрямленный сигнал преобразуется в стандартный токовый сигнал 4/20 мА, после чего подается в токовую линию.

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе с преобразователем необходимо соблюдать требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.2. К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.3. Подключение выводов устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1. Установите преобразователь на печатную плату. Допускается закрепление преобразователя непосредственно на токовой шине. Температура шины в этом случае не должна превышать 80 о С.

- 7.2. Подключите его согласно рис.1 для ДТТ-02, или рис.2. для ДТТ-03.

- 7.3. Пропустить шину с измеряемым током через отверстие в корпусе преобразователя.

7.4. Включение преобразователя осуществляется подачей питания.

8. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

- 8.1. Измерение параметров преобразователя производить согласно схеме включения на рис. 1 - для ДТТ-02, на рис. 2 – для ДТТ-03.

- 8.2. В процессе эксплуатации преобразователь не требует регулировки.

- 8.3.После включения преобразователя подать синусоидальный (50 Гц) номинальный измеряемый ток и измерить выходной сигнал. Величина выходного сигнала должна соответствовать значениям указанным в п. 3.

9. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое состояние преобразователя определяется измерением сигнала известной величины.

9.2. Преобразователь является неремонтопригодным изделием и в случае обнаружения неисправного датчика его необходимо заменить на годный.

9.3. В процессе работы преобразователя техническое обслуживание не требуется.

10. МАРКИРОВКА

10.1. На корпусе преобразователя имеется маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение преобразователя;

- изображение знака утверждения типа;

- символ испытательного напряжения изоляции;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их  назначение (прилож.1);

- заводской номер преобразователя;

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1.  Преобразователь после изготовления заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет вместе с РЭ.

11.2.Условия хранения преобразователя, обеспечивающие установленную в ТУ сохраняемость,  должны соответствовать следующим требованиям:

- для отапливаемых хранилищ температура окружающего воздуха от 5 до 35С, относительная влажность окружающего воздуха до 85% при температуре  20С.

11.3. Транспортирование преобразователя в упаковке предприятия-изготовителя производится любым транспортом на любое расстояние без ограничения скорости.

11.4. Климатические условия транспортирования не должны выходить за границы заданных предельных условий:

Температура С …………………………………………. –50 50

относительная влажность при 25 С, ……..……………...98

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Рисунок 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Габаритный чертеж датчиков ДТТ-02, ДТТ-03.