УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

##### ____________Г. Я. Портной

«____»   __________2012 г.

Преобразователь силы переменного тока

измерительный    ДТТ-03Т

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46ПИГН.411521.045 РЭ

###### Ответственный исполнитель

О.А. Болотин

2012 г.

г.Истра

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.	5

5.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	5

6.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

7.ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	6

9.ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА	6

10.МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА………..…………..6

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА ……….………………..7

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ……………………………………………….7

Приложение 1: схема включения преобразователя ДТТ-03Т……………..8

Приложение 2: габаритный чертеж преобразователя ДТТ-03Т……………9

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими характеристиками и правилами эксплуатации  преобразователя силы переменного тока измерительного ДТТ-03Т, в дальнейшем «преобразователь».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Преобразователь предназначен для преобразования силы переменного  тока с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля.  в ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20», пропорциональный среднеквадратичному значениям входного тока.

  - Монтаж преобразователя может осуществляться на DIN-рейку.

  - Преобразователь предназначен для работы в составе измерительных и управляющих систем.

  - По условиям эксплуатации преобразователь соответствуют требованиям к группе 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным с диапазоном рабочих температур и влажности до 90 % при 25 С. Преобразователь  использует внешние источники питания.

Преобразователь изготавливаются на два диапазона рабочих температур:

-температурная группа А						- 10 ÷ + 70

-температурная группа В						- 40 ÷ + 70.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные преобразователя ДТТ-03Т приведены в таблице.

| #### Серия | ДТТ-03Т |
| --- | --- |
| Пределы преобразования силы переменного тока 50 Гц, не менее, А эфф: ДТТ-03Т-5А ДТТ-03Т-10А ДТТ-03Т-20А ДТТ-03Т-50А ДТТ-03Т-100А ДТТ-03Т-150А ДТТ-03Т-200А ДТТ-03Т-300А | 0-5, 0-10 0-20 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, раз | 1,5 |
| Выходной ток при нулевом входном токе, мА | 3,98-4,15 |
| Ток на выходе при номинальном токе на входе, мА | 20 |
| Предел допускаемой приведенной основной погрешности , на частоте 50 Гц, % не более | 0.5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на каждые 10° С, % группа А группа В | 0.2 0.2 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0.5 |
| Время непрерывной работы не менее, ч. | Неогр. |
| Время перегрузки по входу, с удвоенный номинальный ток пятикратный номинальный ток | Неогр. 1 |
| Напряжение питания, Uп, В | +10…+36 |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 24 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 5000 |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |
| Минимальное сопротивление нагрузки, кОм | 0 |
| Максимальное выходное напряжение, В | Uп-10 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 14 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 70х55х36 |
| Масса., не более,г | 200 |

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном) | Температурная группа А -10…+70о С; Температурная группа В -40…+70о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования система соответствует группе «3» по ГОСТ 22261-94.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Преобразователь					1 шт.

Руководство по эксплуатации 			1шт.

Паспорт						1 шт.

Упаковочная тара					1 шт.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

5.1. Преобразователь состоит из магнитопровода,  обмотки  и платы электронной обработки сигнала.

5.2. При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой магнитопроводом, в обмотке наводится ток, пропорциональный измеряемому току. Выходной сигнал с обмотки подается на детектор среднеквадратичных значений.

5.3. Выпрямленный сигнал преобразуется в стандартный токовый сигнал 4-20 мА.

5.4. Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. По номенклатуре показателей надежности относятся к группе II вида I  согласно ГОСТ 27.003-83.

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. При работе с преобразователем необходимо соблюдать требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.2. К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.3. Подключение выводов устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1. Преобразователь устанавливается в изделие.

7.2. Питание преобразователя 10….36 В осуществляется по токовой петле см.рис.1.

7.3. Выходной сигнал контролируется, либо миллиамперметром, либо с помощью резистивной нагрузки, включенной последовательно с источником питания.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1. Техническое состояние преобразователя оценивается внешним осмотром.

  - При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

  - В процессе работы преобразователи не требуют технического обслуживания.

9. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКА

  - Измерение параметров преобразователя производить согласно схеме включения на рис.1

  - При подаче питания на холостом ходу (при отсутствии измеряемого тока), ток на выходе преобразователя должен составлять 4 мА.

  - При подаче номинального измеряемого тока (50 Гц) на силовую шину,  выходной сигнал преобразователя должен составлять 20 мА.

  - В процессе эксплуатации преобразователь не требует регулировки.

10. МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ,УПАКОВКА.

10.1. На корпусе преобразователя имеется маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение преобразователя;

- изображение знака утверждения типа;

- символ испытательного напряжения изоляции;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их  назначение (прилож.1);

- заводской номер преобразователя;

10.2.   Преобразователь поставляются в комплектности согласно п.4,  упакованным в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

11.1.	 После изготовления каждый преобразователь с руководством по эксплуатации герметично заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Преобразователи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 		–50  +50 С;

- относительная влажность воздуха 		95 % при 25 С;

- атмосферное давление                		86 106 (650  800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80 120;

- ускорение м/с2 					30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий допускается без транспортной тары.

11.2. 	Преобразователь в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при температуре 25° С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

12.1.	Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу датчиков в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

12.2.	Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

143502, г. Истра-2, Московской области, ул. Панфилова, 11, тел. (495) 994-5188.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДТТ-03Т

РИС. 1

- Преобразователь  ДТТ-03Т.

- Источник питания.

- Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕТРЕЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДТТ-03Т